Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Laboratorium Metrologii II. 2015/16
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

 Laboratorium Metrologii Elektryczna. 2020/21

	Politechnika Rzeszowska
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
	Grupa

L..../Z....
	1…………….....................

kierownik
2.........................................

3.........................................

4.........................................
	Data 


	Laboratorium Metrologii Elektrycznej
	
	
	

	POMIARY MOCY ODBIORNIKA TRÓJFAZOWEGO 
	Nr ćwicz.
	
	Ocena

	
	12
	
	


I. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych układów do pomiaru mocy czynnej, biernej 
i pozornej odbiorników trójfazowych oraz zasad przeprowadzenia pomiaru i opracowania ich wyników.
II. Zagadnienia

1. Budowa, działanie i właściwości pomiarowe liczników z przetwornikiem elektromechanicznym elektrodynamicznym i ferrodynamicznych oraz elektronicznym
2. Budowa wielozakresowych woltomierzy, amperomierzy oraz watomierzy,

3. Obliczanie stałej podziałki watomierza, wyniku i niedokładności pomiaru,

4. Budowa i działanie wskaźników kolejności faz w sieci trójfazowej,

5. Budowa i właściwości pomiarowe przekładników prądowych,

6. Układy do pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej w sieci trójfazowej dla odbiornika symetrycznego i niesymetrycznego dla trój- i czteroprzewodowego układu połączeń,

7. Cel i metody kompensacji mocy biernej indukcyjnej odbiornika prądu przemiennego.
8. Półpośredni układ do pomiaru mocy i energii.
III. Program ćwiczenia

Uruchomić komputer, następnie program obsługujący przetwornik P10. Zanotować znamionowe parametry zastosowanych przyrządów. Włączyć do układu watomierze tablicowe do pomiaru mocy czynnej i watomierze analogowe do pomiaru mocy biernej. Obwody prądowe są zwarte przez przekaźniki gdy stanowisko pomiarowe jest wyłączone (ze względu na duży prąd rozruchu), po pięciu sekundach od włączenia zasilania są automatycznie rozwierane. Włączyć zasilanie, odczekać 5 sekund na rozwarcie obwodów prądowych, odczytać zmierzone wartości. Zmierzyć parametry badanego odbiornika w stanie jałowym (1) i przy obciążeniu (2). Obciążenie silnika zmienia się przez zmianę wzbudzenia bocznikowej prądnicy prądu stałego. Wyniki pomiarów zanotować w tabeli. Opracować wyniki pomiarów. Dla obu stanów pracy silnika obliczyć dokładność pomiarów metodą niepewności i zapisać po jednym przykładzie dla poszczególnych obliczeń. Poznanie rzeczywistego systemu do półpośredniego pomiaru mocy i energii, określenie maksymalnej mocy przyłączeniowej.
IV. Przebieg ćwiczenia
1.
Protokół pomiarów mocy czynnej, biernej i pozornej odbiornika trójfazowego

1.1. Układ pomiarowy i spis przyrządów

[image: image1.png]



Tablica 1.
	PDM przetwornica dwumaszynowa z trójfazowym silnikiem asynchronicznym o parametrach

	nazwa:
Sg71-4B

	napięcie znamionowe:
220[V] (jednofazowe),
380[V] (trójfazowe)
	prąd znamionowe:
1,6[A] (jednofazowe),

1,05[A] (trójfazowe)
	moc znamionowa:
0,37[kW]

	Producent: 

-
	znam. wsp. mocy:
0,77
	częstotliwość znam.:
50[Hz]
	prędkość znam.:
1360[obr/min]

	W1, W2  watomierz DP 5 

	znamionowa
liczba ziaren:
	błąd podstawowy: Pn=±3kW 

P=(0-140%)Pn:
	zakresy nap.:
U=(0-120)%Un
	zakres prądowy: 
I=(0-120)%In

	3000
	±(0,5% wz+1c)
	Un=400V
	In=5A

	W3, W4  watomierz  laboratoryjny

	symbol przetwornika:
	nazwa:
LW-1
	zakres częstotliwości:
15…50…200 Hz
	klasa dokładności:

0,5

	
	znamionowa

liczba działek:
(n = 100dz
	znamionowy wsp. mocy:
cos (n = 1
	rezyst. jednostk. obwodu nap.:

RWUi = 150 /V

	zakresy napięciowe Un:
100, 200, 400 V
	przeciążalność obw. nap.:
(0,8…1…1,5) Un
	zakresy prądowe In:

5, 10 A
	przeciążalność obw. prąd.:
(0…1…1,3) In

	Pomiary mocy czynnej przetwornikiem P10:

	znamionowa
liczba ziaren:
	błąd podstawowy 
Pn=1999,9[W]

P=(0-140%)Pn:
	zakresy nap.
U=(0-120)%Un
	zakres prądowy:
 I=(0-120)%In

	20000[z]
	±(0,5% wm+0,2%zak)
	Un= 400,0[V]
	In=5[A]

	Pomiary mocy biernej przetwornikiem P10:

	znamionowa
liczba ziaren:
	błąd podstawowy 
Qn=1999,9[Var]
Q=(0-140%)Qn
	zakresy nap. 
U=(0-120)%Un
	zakresy prądowe 

I=(0-120)%In

	20000[z]
	±(0,5% wm+0,2%zak)
	Un= 400,0[V]
	In=5[A]

	Pomiary mocy pozornej przetwornikiem P10:

	znamionowa
liczba ziaren:
	błąd podstawowy 
Sn=1999,9[VA]
S=(0-140%)Sn
	zakresy nap. 

U=(0-120)%Un
	zakresy prądowe 

I=(0-120)%In

	20000[z]
	±(0,5% wm+0,2%zak)
	Un=400[V]
	In=5[A]

	Pomiary THD U, THD I przetwornikiem P10 dla I=(0-130%)In , U=(0-130%)Un:

	znamionowa
liczba ziaren:
	 zakres pomiaru:
	błąd podstawowy:
	pasmo częstotliwości:

	100[z]
	0,2-100[%]
	±5%wm+2c
	47-52[Hz]

	Pomiary napięcia przetwornikiem P10:

	znamionowa
liczba ziaren:
	zakres pomiaru

napięcia:
	błąd podstawowy:


	4000[z]
	Un=400,0[V]
U=(0-130%)Un
	±(0,2% wm+0,1%zak)

	Pomiary prądu przetwornikiem P10:

	znamionowa
liczba ziaren:
	 zakres pomiaru 

prądu:
	błąd podstawowy:


	5000[z]
	In=5,000[A]

I=(0-130%)In
	±(0,2% wm+0,1%zak)

	A1, A2, A3 - amperomierze tablicowe:

	producent, nazwa:
	 zakres pomiaru prądu:
	błąd podstawowy: 
	Nn:
	pasmo częstotliwości:

	Lumel, N24
	In=5[A] 
I=(0-120%)In
	±(0,5% wm+1c)
	6000[z]
	20-500[Hz]

	Częstościomierz tablicowy:

	producent, nazwa:
	 zakres pomiaru:
	Nn:
	klasa dokładności:

	Lumel, CA39
	45-55[Hz]
	10[dz]
	kl=0,5[%]

	Tp1, Tp2 laboratoryjne przekładniki prądowe

	nazwa:

Typ-JL3
	prądy pierwotne:
I1n = 2[A]
	znam. prąd wtórny:
I2n =5[A]
	klasa dokładności:
kl = 2/5


1.2. Wyniki pomiarów i obliczeń

Tab. 2. Dopuszczalne przeciążenie obwodów watomierzy
	obwód napięciowy P10
	obwód prądowy P10
	cewka napięciowa
	cewka prądowa

	Un [V]
	Udop [V]
	In [A]
	Idop [A]
	Un [V]
	Udop [V]
	In [A]
	Idop [A]

	400
	
	5
	
	200
	
	5
	


Przekładnia znamionowa przekładnika prądowego i stała watomierza:

[image: image2.wmf]=

=

n

n

I

I

I

2

1

J



[image: image3.wmf]=

×

=

I

n

n

n

n

P

I

U

C

J

a

j

cos


Tab. 3. Odczyty wskazań cyfrowych mierników tablicowych i analogowych
	
	A1
	A2
	A3
	f
	P1
	P2
	P
	α3
	α4
	P3
	P4
	Q

	
	I1 [A]
	I2 [A]
	I3 [A]
	[Hz]
	[W]
	[W]
	[W]
	[dz]
	[dz]
	[W]
	[W]
	[var]

	1. stan jałowy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. stan obciąż.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Moc bierna obliczona ze wskazań watomierza wskazówkowego:

[image: image4.wmf](

)

=

+

×

=

4

3

3

P

P

Q


Tab. 4. Wyniki pomiarów napięć i prądów przewodowych oraz THD przetwornikiem P10; oraz wyniki obliczeń niepewności
	stan silnika
	nap. Przewodowe
	prądy fazowe
	THD U1

[%]
	THD U2

[%]
	THD U3
[%]
	THD I1

[%]
	THD I2
[%]
	THD I3
[%]

	
	U12
[V]
	U23

[V]
	U31
[V]
	I1

[A]
	I2

[A]
	I3

[A]
	
	
	
	
	
	

	1. jałowy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. obciąż.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tab. 5. Wyniki pomiarów mocy czynnych, biernych i pozornych przetwornikiem P10; oraz wyniki obliczeń niepewności
	stan silnika
	moce czynne
	moce bierne
	moce pozorne

	
	P1 [W]
	P2 [W]
	P3 [W]
	Q1 [var]
	Q2 [var]
	Q3 [var]
	S1[VA]
	S2[VA]
	S3[VA]

	1 jałowy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. obciąż.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sumy mocy obliczane z pomiarów z Tab.5:

[image: image5.wmf]=

=

å

n

n

P

P

1



[image: image6.wmf]=

=

å

n

n

Q

Q

1



[image: image7.wmf]=

=

å

n

n

S

S

1


Tab. 6. Wyniki pomiarów napięć i prądów średnich, mocy czynnych, biernych i pozornych przetwornikiem P10; oraz wyniki obliczeń niepewności
	stan silnika
	nap. przew. średnie
	prąd fazowy średni
	moc czynna
	moc bierna
	moc pozorna

	
	UPP [V]
	I [A]
	P [W]
	uB(P) [W]
	Q [var]
	uB(Q) [W]
	S [VA]
	uB(S) [W]

	1. jałowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. obciąż.
	
	
	
	
	
	
	
	


PRZYKŁADY OBLICZEŃ dla stanu …………………
a) Niepewność standardowa obliczona metodą typu B w dla zmierzonej wartości mocy czynnej:

[image: image8.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

+

×

×

=

n

P

zak

P

wm

P

u

100

100

3

)

(


Wynik pomiaru:

[image: image9.wmf](

)

=

±

P

u

P

B


b) Niepewność standardowa obliczona metoda typu B dla zmierzonej wartości mocy biernej  (wzór analogiczny do podpunktu a):

[image: image10.wmf](

)

=

Q

u

B


Wynik pomiaru:

[image: image11.wmf](

)

=

±

Q

u

Q

B


c) Niepewność standardowa obliczona metoda typu B dla zmierzonej wartości mocy pozornej (wzór analogiczny do podpunktu a):

[image: image12.wmf](

)

=

S

u

B


Wynik pomiaru:

[image: image13.wmf](

)

=

±

S

u

S

B


d) Obliczenie mocy pozornej So z pomiaru mocy czynnej i biernej:

[image: image14.wmf]2

2

Q

P

S

o

+

=


Niepewność standardowa złożona instrumentalna pomiaru pośredniego mocy pozornej:


[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

±

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

±

=

å

2

B

2

B

,

2

B

B

u

u

u

u

δPδQ

δS

o

o

Q

P

o

S

Q

Q

S

P

P

Q

P

S

u


Wynik z obliczeń:

[image: image16.wmf](

)

=

±

o

B

o

S

u

S


g) Porównanie mocy pozornej obliczonej i zmierzonej:


[image: image17.wmf]=

-

=

D

S

S

S

o

)

(


Czy różnica obu wartości mocy pozornych mieści się w granicach niepewności standardowej?
V. Wnioski:

VI. Pytania kontrolne

1. Przedstawić schemat układu Arona do pomiaru mocy czynnej w układzie trójprzewodowym,

2. Przedstawić schemat układu Arona do pomiaru mocy czynnej w układzie cztero-przewodowym,

3. Przedstawić schemat układu Arona do pomiaru mocy biernej w układzie trójprzewodowym,

4. Przedstawić schemat układu Arona do pomiaru mocy biernej w układzie cztero-przewodowym, 

5. Podać wady i zalety układu Arona dla odbiornika o małej wartości cos,

6. Na jaki zakres napięciowy powinna być włączona cewka napięciowa watomierzy W1 i W2, a na jaki W3 i W4 pracujących w układzie jak na rysunku (możliwe zakresy: 100V, 200V, 400V),

7. Do czego służą amperomierze w układzie pomiarowym?

8. Podać wartość nominalną prądu wtórnego w przekładniku prądowym,

Literatura:

1. Chwaleba A. i inni: Metrologia elektryczna i elektroniczna. WNT, Warszawa 2010.

2. Dyszyński J.: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Laboratorium cz. I, Rzeszów 1998.

3. Jellonek A. i inni: Podstawy metrologii elektrycznej i elektronicznej. PWN, Warszawa 1980.

4. Marcyniuk A. i inni: Podstawy metrologii elektrycznej. WNT, Warszawa 1984.

5. Parchański J.: Miernictwo elektryczne i elektroniczne. WSiP, Warszawa 1997.
6. Rylski A.: Metrologia II prąd zmienny, Rzeszów, OW PRz, 2004
7. Rylski A. Wojturski J.: Metrologia elektryczna, Rzeszów, OW PRz, 2013
ćw.5 /str. 6
ćw. 12 /str. 4

_1541778644.unknown

_1636372951.unknown

_1668349894.unknown

_1668350457.unknown

_1641366359.unknown

_1541778992.unknown

_1541778707.unknown

_1204726811.unknown

_1204727480.unknown

_1541778611.unknown

_1204727558.unknown

_1204727112.unknown

_1204727166.unknown

_1204726744.unknown

_1204726784.unknown

_1204726651.unknown

