Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

Laboratorium Metrologii II. 2003/04
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Laboratorium Metrologii Elektrycznej. 2020/21


	Politechnika Rzeszowska
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
	Grupa

L..../Z....
	1…………….....................

kierownik
2.........................................

3.........................................

4.........................................
	Data 


	Laboratorium Metrologii Elektrycznej
	
	
	

	MIKROPROCESOROWY REJESTRATOR STANÓW DYNAMICZNYCH 
	Nr ćwicz.
	
	Ocena

	
	8
	
	


I. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami cyfrowej rejestracji stanów dynamicznych. Przeprowadzenie analizy zjawisk badanego procesu i dokonanie wyboru parametrów procesu rejestracji – częstotliwość próbkowania, czas obserwacji, objętość zasobów wyników rejestracji. Przeprowadzenie prezentacji i analizy wyników procesu rejestracji (ocena badanego procesu).
II. Zagadnienia

Analiza toru pomiarowego, podstawy architektury mikrokontrolerów i mikrokonwerterów – pamięć programu, pamięć danych, interfejs komunikacyjny RS-232, moduły programowanych liczników/dzielników, system przerwań.

· Tor pomiarowy z układem niezrównoważonego mostka tensometrycznego, przetwornik siły.
· Teoria próbkowania i kwantowania sygnałów analogowych.

· Zasada działania przetwornika A/C z równoważeniem wagowym (sukcesywna aproksymacja).
· Dobór parametrów procesu rejestracji – dobór częstotliwości próbkowania w systemie mikroprocesorowym, czas obserwacji, liczba próbek, postać i objętość zbioru wynikowego procesu rejestracji.
· Skalowanie wyników procesu rejestracji – konwersja wartości binarnej wyniku przetwarzania do postaci wielkości fizycznej z uwzględnieniem parametrów przetwarzania toru analogowego i cyfrowego.
· Opracowanie wyników rejestracji cyfrowej.
III. Program ćwiczenia

1. Zapoznać się z budową stanowiska badawczego do pomiarów i rejestracji procesu zrywania drutu miedzianego F(x) lub F(t). Zwrócić uwagę na:

· belkę mocowania drutu z przetwornikiem siły, sygnałowy tor pomiarowy,

· układ napędowy i sposób mocowania badanej próbki,
· mikrokontroler analogowy ADuC812 – zawierający precyzyjny 12-bitowy przetwornika A/C, moduł transmisji szeregowej,
· mikrokomputer PC.

2. Uruchomić mikrokomputer PC – system operacyjny WINDOWS w trybie użytkownika student (bez hasła). 

3. Na pulpicie założyć dla studenckiej grupy laboratoryjnej własny folder (np. LxxZ tylko w tym folderze można dokonywać zapisów wyników rejestracji).

4. Zapoznać się z podstawowymi własnościami zasobów mikrokontrolera analogowego ADuC812 

· multipleksera kanałów analogowych, układ T-H, przetwornik A/C, napięcie referencyjne przetwornika, metody transferu danych uzyskiwanych z przetwornika A/C, kanał monitorowania temperatury układu mikrokonwertera,

· pamięci (organizacja pamięci programu, pamięci danych, pamięci zewnętrznej, rodzaje pamięci),

· procesora 8051 (zegar systemowy, liczniki/dzielniki, porty WE/WY, moduły dodatkowe),

· zasilania,

· urządzeń peryferyjnych (moduł transmisji szeregowej, transmisji I2C, moduł nadzorcy systemu, moduł kontrolera zasilania).
5. Zapoznać się z modułem typu EVAL-KIT ADuC812 (zasilanie, konfigurowanie pamięci przez ustawianie zworek, podłączenie sygnałów pomiarowych rejestratora – kanał pomiarowy, skala przetwarzania A/A)


[image: image1.emf]Mikrokontroler analogowy  -  moduł ADuC812  

RS232  

A /C  

UART  

rdzeń 8051/52  

U REF  

T/H  

Gen  

RA M   zewn.   32kB  

AI0  

AI 1  

AI 2  

AI 3  

AI 4  

AI 5  

AI 6  

AI 7  

Sensor   temp.  

LK 7    

8  

G  

V REF  

mikrokomputer  

Wzmacniacz   pomiarowy  

Filtr  dolnoprzepustowy  RC  

2.5V  

G=100  

 

M  

Mostek tensometryczny   przetwornika siły  


Rys. 1. Schemat blokowy układu rejestratora stanów dynamicznych
6. Uruchomić program komunikacyjny – HyperTerminal, sprawdzić parametry transmisji i parametry terminalu:
· kanał komunikacyjny COM X: prędkość transmisji: 9600b/s, 8 bitów danych, parzystość/brak, 1 bit stopu, brak sterowania przepływem danych, bufor FIFO z zapewnioną zgodnością z UART’em 16550,
· emulacja terminala ANSI.

7. Uruchomić program rejestratora – przycisk RESET systemu mikroprocesora EVAL-ADcC812 (system zgłasza się odpowiednim komunikatem, wyświetla polecenia i oczekuje na proponowane przez mikrosystem komendy zadawane z klawiatury terminala).
8. Przeprowadzić procedurę kalibracji mikrosystemu – wyznaczenie statycznej charakterystyki przetwarzania.

· Określić w systemie dziesiętnym wartość wyników pomiaru obciążenia belki w 5 punktach pomiarowych (brak obciążenia oraz odważniki o masach 1, 2, 3 i 4 kg (uwzględnić masę uchwytu mu = 0,17 kg), wartość siły: F = mi ∙ g (g = 9,81 m/s2).
· Przeprowadzić w tym celu rejestrację i dokonać uśrednienia wyników stosując parametry rejestracji: Ident: masa, ch: 0, fprb = 100 prb/s, Tobs = 0,1 s.
· W oparciu o 5 punktów pomiarowych wyznaczyć metodą regresji liniowej parametry charakterystyki statycznej przetwarzania F(x) = m x – b, gdzie: x - wartość w systemie dziesiętnym odebrana z przetwornika A/C (wykorzystać program EXCEL, kreator wykresów, typ XY punktowy i liniową funkcję trendu z opcją wypisania na wykresie jej równania).
9. Dokonać wyboru parametrów rejestratora dla obserwacji procesu zrywania badanej próbki:
· określić własny identyfikator procesu (ciąg do 16-znaków alfa-num),

· częstotliwość próbkowania fprb (10 – 2000 Hz),
· czas obserwacji Tobs (<10 s),
· liczba próbek (poniżej 800) i objętość zbioru wyników rejestracji N (<16000),
· rzeczywiste wartości parametrów (wynikające z zasobów systemowych).
10. Zamontować próbkę drutu. Uruchomić proces zrywania próbki (z jednoczesną rejestracją sygnału F(t) do pamięci RAM mikrokontrolera).
11. Za pomocą programu HyperTerminal zarejestrować wyniki przetwarzania. Otrzymane rezultaty eksportować do programu EXCEL. 

12. W oparciu o wyznaczoną charakterystykę statyczną przetwarzania dokonać skalowania wyników pomiaru do wartości wielkości fizycznej – siły. Wyniki rejestracji przedstawić w postaci graficznej.
13. Opracować wyniki pomiarów dokonując analizy danych w post procesie. Dokonać oceny podstawowych parametrów procesu zrywania:

· zakres zmian odwracalnych (liniowych) oraz nachylenie charakterystyki dF/dt,

· zakres zmian nieodwracalnych,

· maksymalną wartość siły F(x),

· rzeczywisty czas procesu (od momentu uzyskania naprężenia próbki do momenty zerwania próbki).
IV. Przebieg ćwiczenia

Spis przyrządów: 

	Moduł zrywarki drutu

	statyw i ramię : projekt i wykonanie ZMiSP PRz
	elektronika: projekt i wykonanie ZMiSP PRz

	Moduł mikrokonwertera i mikrokomputer

	
	

	Inne akcesoria zastosowane w ćwiczeniu:


Wykaz oprogramowania:
	Nazwa programu
	Krótka charakterystyka

	
	

	
	

	
	


Zestawienie parametrów rejestracji:

	
	Charakterystyka statyczna
	Charakterystyka dynamiczna

	częstotliwość próbkowania
	
	

	czas obserwacji sygnału
	
	

	liczba próbek sygnału
	
	


1. Pomiar siły odziaływania odważników na mostek sensoryczny

a) Zestawienie wyników procedury kalibracji mikrosystemu:
	Lp
	mi
	Dśr

	[ - ]
	[ kg ]
	[ - ]

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


mi – obciążenie belki (masa uchwytu + masa odważnika), 
Dśr – uśredniona wartość surowych wyników z przetwornika A/C
b) Wyznaczenie charakterystyki statycznej toru przetwarzania A/C
Równanie przetwarzania: y = a · Dśr – b = ………………….. [kg], 
gdzie: a, b – współczynniki funkcji
[image: image2.png]mikg]

Dsr





2. Pomiar siły zrywania druta
Wzór na siłę: 

F [N] = m [kg]·g [m/s2]
gdzie:

m – masa

g – przyspieszenie ziemskie
a) Wyznaczenie charakterystyki dynamicznej procesu zrywania druta:
[image: image3.png]_FIN]

tls]





b) Zestawienie wyników oceny parametrów procesu zrywania:

	Opis parametru
	Ocena parametru (liczba próbek, czas trwania, szybkość zmian parametru)

	zakres zmian odwracalnych
	

	zakres zmian nieodwracalnych
	

	max. wartość siły
	

	całkowity czas eksperymentu
	


V. Wnioski:

VI. Pytania kontrolne

1. Podaj przykłady podstawowych sygnałów wymuszających stosowanych w badaniach dynamicznych.

2. Podaj zasady doboru częstotliwości próbkowania sygnałów pomiarowych w badaniach dynamicznych.

3. Podaj minimalne zasoby cyfrowego systemu rejestrującego.
4. Na czym polega skalowanie wyników procesu rejestracji?

5. W jaki sposób określisz chwilową szybkość zmian zarejestrowanego cyfrowego sygnału pomiarowego?
6. Narysuj tor pomiarowy przetwarzania A/A i A/C uwzględniający tensometryczny przetwornik siły, wzmacniacz pomiarowy, filtr, przetwornik A/C, mikroprocesor.
Literatura:

1. P.H. Sydenham i inni: Podręcznik metrologii T1 i T2. WKiŁ, Warszawa 1988
2. Rudy van de Plassche: Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. WKiŁ, Warszawa 2001.

3. ADuC812, MicroConwerterTM, Multichannel 12-Bit ADC with Embedded FLASH MCU, Analog Devices, Rev.0.
4. MicroConverterTM QuickStartTM , Applications Board User, ADuC812 52PQFP applications board user guide, V3.

str. 8

ćw. 8 / str. 1

_1174084063.doc

[image: image1]
[image: image2]

AI4







rdzeń 8051/52







mikrokomputer







RS232







UART







moduł ADuC812







Gen







RAM�zewn.�32kB







AI3







AI1







AI0







AI2







UREF







T/H







A/C







AI5







AI6







AI7







Sensor�temp.







Sensor�temp.







AI7







AI6







AI5







AI4







AI3







AI2







AI1







AI0







RAM�zewn.�32kB







Gen







T/H







UREF







rdzeń 8051/52







mikrokomputer







RS232







UART







Mikrokontroler analogowy - moduł ADuC812







A/C







LK7











8







G







VREF







Mostek tensometryczny�przetwornika siły







Wzmacniacz�pomiarowy







Filtr dolnoprzepustowy RC







2.5V







G=100















M












