Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Laboratorium Metrologii Elektrycznej. 2020/21

	Politechnika Rzeszowska
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
	Grupa


	1…………….....................

kierownik
2.........................................

3.........................................

4.........................................
	Data 


	Laboratorium Metrologii Elektrycznej
	
	
	

	BADANIE PRZETWORNIKA A/C

 Z DWUKROTNYM CAŁKOWANIEM
	Nr ćwicz.
	
	Ocena

	
	9
	
	


I. Cel ćwiczenia

W ćwiczeniu badany jest przetwornik A/C z dwukrotnym całkowaniem wykorzystywany w woltomierzu cyfrowym. Zakres ćwiczenia obejmuje: określenie podstawowych parametrów technicznych na wybranym do badań zakresie przetwarzania, obserwację napięć wejściowych i wyjściowych integratora dla zadanych napięć wejściowych przetwornika; wyznaczenie zależności współczynnika tłumienia sinusoidalnych zakłóceń szeregowych od ich częstotliwości oraz badanie wpływu napięcia wzorcowego przetwornika na liniowość charakterystyki przetwarzania.
II. Zagadnienia

· Podstawowe parametry metrologiczne przetwornika A/C;
· Zasada działania przetwornika A/C z dwukrotnym całkowaniem;
· Modele oddziaływania zakłóceń szeregowych i równoległych na obwody wejściowe woltomierza napięcia stałego;
· Zdolność tłumienia zakłóceń szeregowych w przetworniku A/C z dwukrotnym całkowaniem.
III. Program ćwiczenia:

1. Zapoznać się ze schematem blokowym woltomierza cyfrowego z przetwarzaniem A/C metodą dwukrotnego całkowania. Wyjaśnić rolę poszczególnych podzespołów.

2. Przeprowadzić badania woltomierza dla wejściowego napięcia stałego.

3. Badanie współczynnika tłumienia zakłócenia sinusoidalnego w funkcji jego częstotliwości.

IV. Przebieg ćwiczenia

4.1. Parametry zastosowanych przyrządów                                                                  Tabela 1
	Z - zasilacz stabilizowany (producent:............................ , model:.................................)

	zakres regulacji napięcia
	zakres regulacji prądu
	moc wyjściowa

	
	
	


	G - generator pomiarowy (producent:............................ , model:.................................)

	zakres regulacji częstotliwości
	zakres regulacji napięcia
	rezystancja wyjściowa

	
	
	

	U - woltomierz dwukrotnie całkujący (producent:............................ , model:.................................)

	Znamionowa liczba ziaren
	błąd podstawowy
	zakresy napięciowe Un
	zakresy prądowe In 

	
	
	
	

	Osc - Oscyloskop cyfrowy (producent:............................ , model:.................................)

	wymiary ekranu
	błąd podstawowy 
	zakresy napięciowe Un 
	podstawa czasu

	
	
	
	


4.2.  Schemat blokowy woltomierza cyfrowego z przetwarzaniem A/C metodą dwukrotnego całkowania
[image: image1.wmf] 


4.3. Badania woltomierza dla wejściowego napięcia stałego 

(1) Badanie przesunięcia wskazania zerowego

Należy zewrzeć zaciski wejściowe woltomierza V i wyznaczyć bezwzględny błąd przesunięcia zera: 


[image: image2.wmf]=

=

D

=

0

0

we

U

wy

U


Jeśli jest możliwość, ręcznie skorygować bezwzględny błąd przesunięcia zera.
(2) Badanie przetwornika A/C woltomierza dla napięcia wejściowego stałego UDC
Następne badania należy przeprowadzić według schematu na rys.2.

(a) Jeśli generator napięcia sinusoidalnego (Gen.) nie ma opcji ustalania i regulacji w sygnale wyjściowym napięcia stałego (DC) (offset) należy wykorzystać zasilacz stabilizowany (Zas. DC) i sumator (rys. 2,a). Do zacisków wejściowych woltomierza z zasilacza (Zas. DC) przez sumator doprowadzić napięcie stałe około UDC≈0,5 V – (według wskazania woltomierza badanego na jego podstawowym zakresie UnV=1 V). Na generatorze ustawić sygnał sinusoidalny o częstotliwości równej 50 Hz i amplitudzie równej 0 V.
(b) Jeśli generator napięcia sinusoidalnego (Gen.) ma opcję ustalania i regulacji w sygnale wyjściowym napięcia stałego (DC) to zasilacz stabilizowany (Zas. DC) i sumator nie są wykorzystywane. Wtedy do zacisków wejściowych woltomierza bezpośrednio z generatora (rys. 2,b) doprowadzić napięcie stałe około Uwe≈0,5UnV. Na generatorze należy też ustawić napięcie sinusoidalne o częstotliwości 50 Hz i amplitudzie równej 0 V.
Po doprowadzeniu do zacisków wejściowych napięcia stałego o powyżej zadanej wartości zaobserwować przebiegi napięcia na wejściu (punkt 2) oraz wyjściu (punkt 3) integratora (rys. 1). Narysować zaobserwowane przebiegi w sprawozdaniu na rys. 3.

4.3. Badanie współczynnika tłumienia zakłócenia sinusoidalnego w funkcji zmiany jego częstotliwości

(1) Nie zmieniając wartości napięcia stałego UDC≈0,5 V regulując na generatorze amplitudę napięcia sinusoidalnego (zakłócenia) ustalić wartość amplitudy Um=0,5 V i częstotliwość 50 Hz. Do ustalania amplitudy zakłócenia (napięcia AC) można wykorzystać dodatkowy woltomierz VAC lub oscyloskop. Jeśli wskazania dodatkowego woltomierza są proporcjonalne do wartości skutecznej U, wtedy przy wartości amplitudy Um=0,5 V sygnał na wyjściu generatora należy regulować tak, aby uzyskać wskazanie dodatkowego woltomierza równe UAC=0,5V/√2=0,3536V. 

[image: image15.png]


(a)
(b)
Rys. 2. Schematy blokowe układu do badania współczynnika tłumienia zakłócenia sinusoidalnego: z generatorem i źródłem napięcia DC (a) tylko z generatorem (b).

Rys. 3. Przebiegi napięcia w wybranych punktach przetwornika A/C.
(2) Regulując częstotliwość sinusoidalnego napięcia wyjściowego generatora ustalić minimalną wartość częstotliwości fz =25 Hz (zakłócenia).
Jeśli generator sygnałowy nie jest wyposażony w miernik (wskaźnik) częstotliwości sygnału wyjściowego, wtedy do ustalania zadanej wartości częstotliwości należy wykorzystać dodatkowy miernik częstotliwości (Hz) (rys.2). W tym celu może być wykorzystany oscyloskop cyfrowy.
W czasie badania należy utrzymywać stałe wartości składowej stałej i amplitudy składowej sinusoidalnej napięcia wejściowego. Przy wykorzystaniu oscyloskopu obserwować przebiegi napięć w wybranych punktach przetwornika A/C.

(3) Obliczanie wartości względnej częstotliwości zakłócenia. Dla czasu całkowania sygnału w pierwszej fazie równego 
[image: image3.wmf]20

1

=

T

 ms dla dowolnej częstotliwości wskazanej w tabeli 2, względna wartość częstotliwości jest równa:


[image: image4.wmf]Hz

f

T

f

v

z

z

50

1

=

×

=


Przykładowo, dla częstotliwości fz =25 Hz 
[image: image5.wmf]5

,

0

50

25

=

=

Hz

Hz

v

. Tą i następne wartości wpisać do tab.2.
(4) Obserwacja wskazań woltomierza. Woltomierz badany przełączyć w system ręcznego uruchamiania. Przyciskiem „start” na panelu przednim woltomierza kilka razy (co najmniej 12-15) uruchamiać proces przetwarzania analogowo-cyfrowego, a następnie podczas kolejnych przetwarzań obserwować najmniejsze UVmin oraz największe UVmax z wskazań woltomierza. Do tabeli 2 wpisać te wskazania UVmin oraz UVmax.
Wyniki pomiarów i obliczeń.                                                                                                     Tab. 2.
	fz [Hz]
	25
	30
	35
	40
	45
	46
	47
	48
	49
	49.5
	50
	50,5

	v=fzT1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UV,max [V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UV,min[V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΔUVzakl[V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ktł,[dB]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ktł,teor[dB]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	fz [Hz]
	51
	52
	53
	54
	55
	60
	65
	75
	85
	90
	95
	96

	v=fzT1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UV,max [V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UV,min[V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΔUVzakl[V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ktł,[dB]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ktł,teor[dB]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	fz [Hz]
	97
	98
	99
	99,5
	100
	100,5
	101
	102
	103
	104
	105
	110

	v=fzT1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UV,max [V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UV,min[V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΔUVzakl[V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ktł,[dB]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ktł,teor[dB]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	fz [Hz]
	115
	125
	140
	145
	146
	147
	148
	149
	149,5
	150
	150,5
	151

	v=fzT1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UV,max [V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UV,min[V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΔUVzakl[V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ktł,[dB]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ktł,teor[dB]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(5) Częstotliwość zakłócenia fz zmieniać w zakresie od 25 do 150 Hz (konkretny zakres częstotliwości jest zadawany przez prowadzącego ćwiczenie). Dla każdej częstotliwości obserwować najmniejsze UVmin oraz największe UVmax, które należy wpisywać do tabeli 2. 

(6) Obliczanie rozrzutu wskazań woltomierza. Dla każdej częstotliwości (względna częstotliwość v) zakłócenia na podstawie wskazań UVmin oraz UVmax obliczyć i wpisać do tabeli 2 połowę rozrzutu wskazań woltomierza:

[image: image6.wmf]2

min

max

V

V

Vzak

ł

U

U

U

-

=

D


(7) Obliczanie współczynnika tłumienia zakłócenia. Dla każdej częstotliwości (względna częstotliwość v) współczynnik tłumienia zakłócenia obliczyć na podstawie wartości amplitudy oraz połowy rozrzutu wskazań woltomierza: 


[image: image7.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

=

vzakl

m

dB

tl

U

U

v

K

lg

20

,


Obliczone wartości zapisać do tabeli 2. 

(8) Na rys. 4. przedstawić przebieg współczynnika tłumienia zakłóceń szeregowych (normalnych) sinusoidalnych 
[image: image8.wmf](

)

1

T

f

K

z

tl

×

 (NMRR) w zależności od względnej częstotliwości 
[image: image9.wmf]1

T

f

v

z

×

=

.

(9) Teoretyczna zależność współczynnika tłumienia zakłóceń szeregowych (normalnych) sinusoidalnych 
[image: image10.wmf](

)

v

K

teor

,

tl

 wyznaczana jest według wyrażenia:


[image: image11.wmf](

)

(

)

v

v

v

K

teor

tl

×

×

-

=

p

p

sin

lg

20

,

.

Obliczone wartości teoretyczne współczynnika tłumienia zakłóceń szeregowych dla zaznaczonych częstotliwości zapisać do tabeli 2. 
(10) Na rys.4. przedstawić praktyczną i teoretyczną zależność współczynnika tłumienia zakłóceń szeregowych. 

Rys. 4. Zależność współczynnika tłumienia zakłóceń szeregowych (normalnych) sinusoidalnych 
[image: image12.wmf](

)

1

T

f

K

z

tl

×

 (NMRR) w zależności od względnej częstotliwości 
[image: image13.wmf]1

T

f

v

z

×

=

.
V. Wnioski
VI. Pytania kontrolne

1. Podstawowe parametry metrologiczne przetwornika A/C.

2. Zasada działania przetwornika A/C z dwukrotnym całkowaniem.

3. Omówić pojęcie zakłóceń szeregowych (normalnych) i wspólnych, schematy zastępcze tych zakłóceń.

4. Omówić pojęcie współczynnika tłumienia zakłóceń szeregowych 

5. Przedstawić warunek całkowitego tłumienia zakłócenia sinusoidalnego w przetworniku A/C z dwukrotnym całkowaniem.

	Literatura

1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT. Warszawa 1994.

2. Kulka Z., Libura A., Nadachowski A.; Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. WKiŁ. Warszawa 1987.

3. Marcyniuk A.: Podstawy miernictwa elektrycznego dla kierunku elektronika. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2002.
4. Oliver B.M., Cage J.M.: Pomiary i przyrządy elektroniczne. WKiŁ. Warszawa 1978.
	
[image: image14]



VАС





UVmax


UVmin





Осц.





V





2





3





Start











Sumator





UDC





Um





Wy





Kształt





Częstl.





f





Um





Generator sygnałowy








Zas. DC





Hz





VАС





Start





UDC





Um





Wy





Kształt





Częstotl.





f





Um





Generator sygnałowy





UVmax


UVmin





Osc.





V





2





3





Hz





UDC





0,5





v=fzT1





1,0





0,6





0,7





0,8





0,9





1,7





2,2





1,8





1,9





2,0





2,1





1,1





1,6





1,2





1,3





1,4





1,5





2,7





2,8





2,9





3,0





2,6





2,3





2,4





2,5





0





20





40





60





NMRR, dB














PAGE  
ćw. 9 / str. 6

_1519487671.unknown

_1520062154.unknown

_1520062430.unknown

_1519489198.unknown

_1519489283.unknown

_1519488167.unknown

_1316855258.unknown

_1316850172.unknown

_1316850223.unknown

_1176026240.unknown

