Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Laboratorium Metrologii Elektrycznej. 2020/21

	Politechnika Rzeszowska
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
	Grupa

L..../Z....
	1…………….....................

kierownik
2.........................................

3.........................................

4.........................................
	Data 


	Laboratorium Metrologii Elektrycznej
	
	
	

	BADANIE MULTIMETRÓW DLA FUNKCJI POMIARU NAPIĘCIA ZMIENNEGO
	Nr ćwicz.
	
	Ocena

	
	4
	
	


I. Cel ćwiczenia:


Celem ćwiczenia jest eksperymentalne badanie wybranych właściwości metrologicznych multimetrów cyfrowych dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego.

II. Zagadnienia:

1. Sygnały zdeterminowane – podział i podstawowe właściwości;

2. Dziedziny opisu właściwości sygnałów: czasowa, częstotliwościowa, wartości amplitudowych;

3. Parametry sygnałów okresowych – amplituda, okres, wartość średnia, wartość średnia wyprostowana, wartość skuteczna, współczynnik wypełnienia, współczynnik kształtu, współczynnik szczytu, współczynnik odkształcenia, współczynnik zniekształceń;

4. Tory pomiarowe woltomierzy do pomiaru parametrów napięć okresowych;

5. Tory pomiarowe multimetrów cyfrowych.

III. Program ćwiczenia:

3.1. Schemat układu pomiarowego: 

[image: image1.png]Multimetr
M1
Multimetr
M2
Multimetr
M3
Oscyloskop

Generator
funkcyjny





Rys. 1.
Układ pomiarowy do badania multimetrów

W charakterze źródła sygnału testowego do badania multimetrów jest używany generator funkcyjny 


Firma 
 Model: 



Do obserwacji sygnałów testowych i wstępnej oceny ich parametrów jest stosowany oscyloskop elektroniczny 


Firma 
 Model: 



Multimetry badane:

M1 – 
Multimetr laboratoryjny zasilany sieciowo z przetwornikiem wartości średniej

Firma 
 Model: 



M2 – 
Multimetr laboratoryjny zasilany sieciowo

Firma 
 Model: 



M3 – 
Multimetr laboratoryjny zasilany sieciowo o podwyższonych parametrach technicznych

Firma 
 Model: 



3.2. Parametry techniczne badanych multimetrów


Multimetr M1 typ 



Zakresy pomiarowe: 



Zakres częstotliwości: 



Błąd graniczny dopuszczalny: 



Inne parametry: 



Multimetr M2 typ 



Zakresy pomiarowe: 



Zakres częstotliwości: 



Błąd graniczny dopuszczalny: 



Inne parametry: 



Multimetr M3 typ 



Zakresy pomiarowe: 



Zakres częstotliwości: 



Błąd graniczny dopuszczalny: 



Inne parametry: 


3.3. Badanie wpływu kształtu krzywej badanego napięcia na wskazania woltomierzy


Przy wykorzystaniu oscyloskopu i multimetru odniesienia M-3 ustawić na wyjściu generatora napięcie sinusoidalne o częstotliwości f0=1kHz i amplitudzie Um bez składowej stałej. Dokonać pomiarów napięcia za pomocą multimetrów M-1, M-2 i M-3. Powtórzyć pomiary dla symetrycznych przebiegów: prostokątnego i trójkątnego. Wyznaczyć błędy pomiarów w stosunku do woltomierza V3 (Usk= U3).

Tabela 1. Wyniki badania wpływu kształtu krzywej

	Przebieg

f=                kHz

Um=            V
	Multimetr M1
	Multimetr M2
	Multimetr M3

	
	U1
	
[image: image2.wmf]1

U

U

sk

1

1

-

=

d


	U2
	
[image: image3.wmf]1

U

U

sk

2

2

-

=

d


	U3
	
[image: image4.wmf]1

U

U

sk

3

3

-

=

d



	
[image: image5.emf]
Usk=        V
	
	
	
	
	
	

	
[image: image6.emf]
Usk=        V
	
	
	
	
	
	

	
[image: image7.emf]
Usk=        V
	
	
	
	
	
	


3.4. Badanie wpływu częstotliwości przebiegu na wskazania woltomierzy


Ustawić na wyjściu generatora napięcie sinusoidalne: Um, f0=1kHz, bez składowej stałej (U0=0V). Wyznaczyć przebieg charakterystyk amplitudowo – częstotliwościowych i błędów częstotliwościowych dla poszczególnych multimetrów:


[image: image8.wmf]0

w

w

U

)

f

(

U

)

f

(

K

=

   ;   
[image: image9.wmf]%

100

1

U

)

f

(

U

0

w

w

%

f

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

d


gdzie: Uw(f) – wskazanie multimetru dla przebiegu sinusoidalnego zadanej częstotliwości f; Uw0 – odpowiednie wskazanie dla f0=1kHz. Przedstawić wykresy charakterystyk. Określić dla multimetrów ich pasma przenoszenia z błędem f ( 5%. Charakterystyki wyznaczyć w paśmie 10Hz – 1MHz.


Tabela 2. Wyniki badania wpływu częstotliwości

	Częstotliwość

f
	Multimetr M1
	Multimetr M2
	Multimetr M3

	
	Uw1 [V]
	f1 [%]
	Uw2 [V]
	f2 [%]
	Uw3 [V]
	f3 [%]

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pasmo przenoszenia
	
	
	


3.5. Badanie wpływu składowej stałej


Dla napięcia sinusoidalnego o amplitudzie Um i częstotliwości fo=1kHz zanotować wskazania woltomierzy dla zadanych w tabeli 3 wartości składowej stałej U0. Obliczyć błędy pomiarów wartości skutecznych.


Tabela 3. Wyniki badania wpływu składowej stałej

	
	Multimetr M1
	Multimetr M2
	Multimetr M3

	
	U1
	
[image: image10.wmf]1

U

U

sk

1

1

-

=

d


	U2
	
[image: image11.wmf]1

U

U

sk

2

2

-

=

d


	U3
	
[image: image12.wmf]1

U

U

sk

3

3

-

=

d



	Um = .......V

U0 = +.......V

Usk =........V
	
	
	
	
	
	

	Um = .......V

U0 = -.......V

Usk =........V
	
	
	
	
	
	


3.6. Badanie wpływu współczynnika szczytu


Dla dodatniego przebiegu prostokątnego o amplitudzie Um = 2V (Umin=0V, Umax=2V) i częstotliwości f0=1kHz zanotować wskazania woltomierzy różnych wartości współczynnika wypełnienia (0<(<1). Dokonać oceny wpływu na wskazania woltomierzy:

a) wpływu składowej stałej,

b) współczynnika szczytu.



Tabela 4. Wyniki badania wpływu współczynnika szczytu

	Wsp. wyp.

(
	Usk
	Współczynnik szczytu


[image: image13.wmf]h

=

1

k

s


	Multimetr M1
	Multimetr M2
	Multimetr M3

	
	
	
	U1
	
[image: image14.wmf]1

U

U

sk

1

1

-

=

d


	U2
	
[image: image15.wmf]1

U

U

sk

2

2

-

=

d


	U3
	
[image: image16.wmf]1

U

U

sk

3

3

-

=

d



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Wnioski

V. Pytania kontrolne

1. Omówić zasadę działania woltomierza napięć okresowych z detektorem wartości średniej.

2. Omówić zasadę działania woltomierza napięć okresowych z detektorem wartości skutecznej.

3. Omówić zasadę działania woltomierza napięć okresowych z detektorem wartości szczytowej.

4. Zasada obliczania wartości skutecznej sygnału okresowego ze składową stałą.

5. Podać ogólną charakterystykę współczesnych multimetrów dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego.

Literatura

1. Marcyniuk A., Piasecki E., Pluciński M., Szadkowski B.: Podstawy metrologii elektrycznej. WNT. Warszawa 1984.

2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT. Warszawa 2010.

3. Oliver B.M., Gage J.M.: Pomiary i przyrządy elektroniczne. WKiŁ. Warszawa 1978.

ćw. 4 / str. 3

_1173778024.unknown

_1173781253.unknown

_1173781296.unknown

_1173789917.unknown

_1173789988.unknown

_1173781277.unknown

_1173778769.unknown

_1173778193.unknown

_1173777937.unknown

_1173777949.unknown

_1172476096.unknown

_1172475399.unknown

